紫 外 光 电 管

GD-35

使 用 说 明 书

GD-35光电管是一种玻璃结构，冷阴极充气二极管，主要用于紫外火焰探测器、电火花监测和紫外线测量等方面。

该管光谱响应范围185～260nm，具有良好的日光盲性能；尽管尺寸小，然而具有广角的灵敏度（方向性宽），由于使用了金属平板阴极，所以具有较高的灵敏度，能快速的检测出火焰发出的微弱紫外线辐射，也可以检测出一些看不见的放电现象，如高压传输线的辉光放电。

GD-35与日本滨松的R2868性能完全一致，可以互换。

一、 主要外形尺寸及重量：

1、外形尺寸：

光电管高度     H：36mm（max）

光电管外径     D：φ9±1mm

管脚高度      L：20mm（min）

2、光电管重量：

重量       约3g

二、 主要电气参数

1、光谱响应范围：   185～260mm

2、极限值：

最小值     最大值     单位

工作电压     300       350       VDC

峰值电流               30         mA

平均输出电流           1          mA

三、 推荐的工作条件（典型特性）

最小值     额定值     最大值      单位

起始电压                            285        VDC

工作电压                 325                   VDC

平均输出电流                        100        μA

灵 敏 度                 5000                  Cpm

本    底                             10        Cpm

工作环境温度   －20                  60         ℃

平均寿命*               10000                   h

* 推荐的工作状态下

四、  安装方式

1、 管子与整机一般采用与管座连接方式进行可靠连接。若确需采用焊接方式连 接，要特别注意管脚处的温度不得超过250℃，否则将可能导致芯柱炸裂损坏。

2、 光电管引出线尽量减少来回扭动，切勿硬掰、硬扭造成损坏。

3、 电极连接方式：正确连接正负极，平板状电极为阴极，另一电极为阳极。

五、  注意事项

1、 储存及搬运

（1） 存储时要求环境温度-5℃～40℃，环境湿度不超过80%，并且储存环境需确保无酸、碱等腐蚀性物质。

（2） 本产品属玻璃制品，在储存、搬运、安装和使用过程中，都须轻拿、轻放，避 免人为损伤。

2、 使用

（1） 使用前可用酒精或软布将管子擦拭干净，尤其光窗部分不得有油污、灰尘等脏物粘附，否则会影响其性能。

（2） 管子工作电压、工作电流不得超过其极限值，一般在典型工作状态下使用，否则会影响其使用寿命。工作电压必须稳定，否则会造成管子参数变化或使用失效。

（3） 安装方向：被探测处正对电极平面（阳极在前，阴极再后）呈垂直状态。

3、 其它

储存半年以上的管子，建议使用前在设备上老练0.5~2小时，老练电压一般为工作电压。