NA-27全功能精密噪音分析仪

日本理音(RION)公司生产的该仪器重800克，可测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lpeak、Lx、脉冲、Ltm3、Ltm5、P_AVE、P_SUM及REVERB，能进行实时1/1与1/3倍频程分析，根据需要可以同时测量及显示几个感兴趣的参数，最多可保存10000组测量数据。这是目前功能最强的噪音分析仪，适用于环境监测、建筑、工业机械及室内噪音测量。量程范围：10～140dB，频率范围：10～20000Hz，有A、C、FLAT频率计权。超大型液晶显示器具有背光功能。

技术指标

适用标准：IEC 651：1979 Type 1、IEC 804：1985 Type 1、JIS C 1505-1988、JIS C 1513-1983 Type 3、ANSI SI .11 Type 1D、IEC 1260-1995
双路测量及实时频率分析：对主通道和子通道，可以单独设置频率计权及时间计权，1/1、1/3倍频程实时频率分析可在主通道。
测量功能：瞬时声级Lp、等效连续声级Leq、声暴露级LE、最大声级Lmax、最小声级Lmin、声级百分率(可选五个L1、L5、L10、L50、L90、L95、99)

3秒～5秒内声级最大值Ltm3、Ltm5、波形峰值保持Lpeak
测量时间：1～99(小时、分钟、秒)
最大测量范围：140dB (rms)
背景噪音：典型17dB(A)rms
频率范围：20～12500Hz(包括麦克风)，10～20000Hz(电特性) 
频率计权：A、C、FLAT
时间响应：主通道：快、慢，35ms，10ms；子通道：快、慢，35ms，10ms，脉冲，峰值保持
显示屏：　背光LCD(192×192)
　　声级计显示：数字显示分辨率为0.1dB，显示周期1秒
　　　　　　　　棒图显示分辨率为0.5dB，显示量程60dB，显示周期0.1秒
　　分析仪显示：数字显示分辨率为0.1dB，显示周期1秒
　　　　　　　　棒图显示分辨率为0.5dB，显示量程70dB，显示周期0.1秒
　　时钟：年、月、日、小时、分钟、秒
量程：声级计模式(显示范围：60dB)
　　　以10dB为步长分7级：20～80、30～90、40～100、50～110、60～120、70～130、80～140dB
分析仪模式(显示范围：70dB)
　　　以10dB为步长分7级：10～80、20～90、30～100、40～110、50～120、60～130、70～140dB
内存：手动：200
　　　自动：10000(声级计模式)、4000(1/1倍频程分析)、2000(1/3倍频程分析) 
触发功能：触发源：输入信号、外部信号、延时触发
红外通讯：与计算机通讯
信号输出：AC、DC、触发信号、串口RS232C、红外通讯
电源：　　4节电池，连续操作可达8小时 
环境条件：-10～50℃，30～90％RH
尺寸：　　30(H)×10(W)×5(D)cm
重量：　　800克

标准配置

1. 防风罩　　　　　　　　　　　　　　　一个
　　2. 携带箱　　　　　　　　　　　　　　　一个
　　3. 三角架　　　　　　　　　　　　　　　一个
　　4. 电池　　　　　　　　　　　　　　　　四节
　　5. 遥控器　　　　　　　　　　　　　　　一个
　　6. 调节用螺丝刀　　　　　　　　　　　　一个
　　7. 操作说明书　　　　　　　　　　　　　一本