VA-11振动分析仪

日本理音(RION)公司生产的该仪器重770克，具有VM-63测振仪的所有功能，能同时显示振动的加速度、速度及位移值。当发现机器出现异常时，VA-11还能进行FFT频率分析，找出产生故障的原因或部位，甚至还能分析故障的严重程度。

该分析仪可作波形、频谱及包络分析，显示器大而亮，功耗小，仪器可作为数据采集器使用，可存500组测试数据。配套中文软件有如下功能： 1. 建立档案2. 数据通讯3. 趋势分析4. 打印报表 5. 状态判断

技术指标

振动探头： 　　	加速度探头 PV-55(可选购PV-57带磁座) 
测量方式： 　　	加速度、加速度包络、速度、位移
量程： 　　　　	加速度：1、3.16、10、31.6、100、316m/s2 RMS

速 度：3.16、10、31.6、100、316、1000mm/s RMS
　　　　 　　　	位 移：0.089、0.283、0.894、2.83、8.94、28.3mm EQ P-P
测量频率范围： 加速度：3Hz～20kHz
　　　　　　　 速 度：3Hz～3kHz
　　　　　　 　位 移：3Hz～500Hz
测量值范围： 　加速度：0.02～316m/s2 RMS
　　　　　　　 速 度：0.1～1000mm/s RMS
　　　　　　　 位 移：0.003～28.3mm EQ P-P 
高通滤波器： 　3Hz、10Hz、1kHz 
低通滤波器：　 1kHz、5kHz、20kHz
振动表方式：　 同时测量加速度(有效值、单峰值、波形因数
　　　　　　 　速度(有效值)
　　　　　　　 位移(峰峰值)

分析仪方式：
A/D转换器： 　16位，51.2kHz采样
处理项：　　　 波形、频谱
动态范围： 　　80dB
窗函数： 　　　矩形、海宁、平顶
频率范围： 　　100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k Hz
采样点： 　　　256、512、1024、2048
平均：　　　　 算术平均、指数平均、峰值保持
触发： 　　　　自由、重复、单次
预先及延迟触发功能：有
显示屏： 　　　77.5×54mm，LCD 192×128点，有背光功能
内存： 　　　　500组测量数据
接口： 　　　　RS-232C 
环境条件： 　　0～40℃，20～90％RH
电源： 　　　　4节2号电池，连续操作可达22小时，也可用外部电源：4～6V 
尺寸：　　　　 18.8(H)×15.6(W)×4.6(D)cm
重量： 　　　　770克

标准配置

1. VA-11振动分析仪主机(包括电池、背带、皮套)  		一台
2. 振动探头PV-55(可选购PV-57带磁座)　　　　	一个
3. 通讯电缆线　　　　　　　　　　　　　　　　	一根
4. 中文软件　　　　　　　　　　　　　　　　　	一套
5. 英文说明书　　　　　　　　　　　　　　　　	一套
6. 中文说明书　　　　　　　　　　　　　　　　	一套
7. 故障诊断实例　　　　　　　　　　　　　　	一本